实验一   高频电子仪器的使用

一、实验目的

1、了解高频技术实验的主要内容以及做实验时需要注意的事项，了解高频实验的考核方法。

2、通过实验，掌握频率特性测试仪、示波器、高频信号发生器的基本性能及使用方法。

二、实验仪器

1．频率特性测试仪（扫频仪）BT3C/BT3G型

2．UTD2102数字存储示波器

3．高频信号发生器SP1461型

4. 高频实验箱及G1模块

三、预习要求

认真阅读以下附录内容，初步了解扫频仪、高频信号发生器与数字示波器的使用方法

附录一：BT3C/BT3G型扫频仪使用说明

附录二：高频信号发生器的使用说明（SP1461II型）

附录三：UTC2102数字存储示波器

四、实验内容及步骤

1．用示波器观察高频信号发生器输出的载波、调幅波及调频波。

（1）观察载波信号：选择载波（f0）频率为6.5MHz，通过输出线与示波器连接，调整示波器相关的旋钮，直到观察到稳定、清晰的波形，记录波形。改变高频信号发生器的幅度，记录电压最大输出值。

（2）观察调幅波信号：选择高频信号发生器的载波频率f0=为6.5 MHz，按下调幅键，再按下依次菜单键，选择“AM LEVEL”，设置调制深度为0％～60％；选择“AM FREQ”，设置调制信号频率为1KHz或400Hz；选择“AM SOURCE”并设置为内调制“INT”模式，适当改变示波器的扫描速率，观测调幅波形，描绘波形并记录电压峰峰值；

（3）观察调频波信号：选择高频信号发生器的载波频率f0=为6.5 MHz，按下调频键，再按下依次菜单键，选择调制频偏“FM DEVIA”，设置调频信号的频偏为0～100KHz；选择“FM FREQ“，设置内调制信号频率为1KHz或400KHz，适当改变示波器的扫描速率，观测调频波形。

2．用扫频仪观测调谐放大器的谐振特性曲线，根据扫频仪使用操作说明，对照面板旋钮，熟悉测试操作步骤。

（1）接通扫频仪电源，旋动中心频率旋钮，将9~12MHz频标移至屏幕中央。

（2）选择G1的实验电路板，其电路图如下所示，

单谐调放大电路

用小跳线选择R=10K，Re=1K。将扫频仪的输出匹配探头接至实验板的输入端IN，扫频仪的输入检波头接至实验板的输出端OUT，适当改变输出衰减、Y位移和Y增幅旋钮，使谐振曲线的高度为五大格左右，并适当调节扫频宽度旋钮，使谐振曲线占据整个屏幕（便于观测），描绘谐振曲线。

五、实验报告要求：

1、记录载波信号的波形，并改变幅度，记录电压的最大输出值。

2、记录调幅波信号，描绘其波形，并记录其电压峰峰值。

3、观测调频波形，观察比较调制频偏和调制信号的改变对波形的影响。

4、整理实验数据，画出谐振放大器的特性曲线，并标出其频标的位置。

附录一：BT3C/BT3G型扫频仪使用说明

扫频仪是频率特性测试仪的简称，是专门用来测量无线电设备中某些电路的频率特性的专用仪器，不仅可以测定电视机的公共通道、伴音通道、视频通道，雷达接收机的中顿放大器、高频放大器，还能测定宽带放大器以及滤波器等无源和有源四端网络等。

一、扫频仪的主要组成

扫频仪是由扫频信号发生器和示波器组合而成的。扫频信号发生器是扫频仪的核心部分，它产生按一定规律变化的扫频信号。扫频仪的主要组成部分包括扫频信号发生器、频标信号发生器、扫描信号发生器、示波器、电源电路及配有检波器的同轴电缆等。如图所示为BT-3C型扫频仪的主要组成部分方框图。图中的7*10dB表示每档衰减10dB，共有7个档。

图1 BT-3C 扫频仪的组成框图

二、扫频仪的基本原理

1、扫频信号的作用

扫频信号不同于音频信号和视频信号，也不同于一般的正弦波信一号和脉冲信号，它是一种专门用来检测电路的频率特性，并在其频率范围内按一定规律不断变化其输出频率的信号。在扫频仪内部有一个产生扫频信号的发生器，把它产生的扫频信号输入到某放大器、鉴频器或吸收回路等电路中去的目的，就是为了检查这些电路的频率特性的。电路的频率特性的好坏是非常重要的.像收录机、电视机电路频率特性的好坏直接影响到声音、图像的质量，电路的这种“软故障’，很难用万用表检测出来，用扫频信号来检测这类”软故障”非常有效，通过屏幕显示出电路的频率特性曲线。可方便地对电路进行调整和检测。

2、扫频信号的频率范围

扫频信号的频率范围必须与被测电路的工作频率一致。例如，电视机中放电路放大的是从高频头送来的中频信号，其频率范围为29MHz~39MHz，这就是中放电路的工作频率。因此，用扫频仪检测该电路的频率特性时，输入到该电路的扫频信号的频率范围也必须为29MHz~39MHz，否则就显示不出曲线来。再如，在卫星电视接收机中，经变频后产生的第二中频频率约为130MHz(中心频率)。因此，若用扫频仪检测其第二中频放大器的频率特性，就要向该放大器中输入中心频率130MHz的扫频信号。扫频仪的频率范围越宽，表明它适用的范围越广、性能越好。例如，BT-3C型扫频仪的频率范围(扫频信号)为1MHz~300MHz。

BT一3C扫频仪可以用它来检测电视机高频头的1频道~12频道中每一个频道的频率特性，因为1频道~12频道的频率范围为48MHz~223MHz，但BT一3C型扫频仪就不能测12频道以后的频道的频率特性了，因为第13频道的频率范围就高达470MHz~478MHz，超过了BT一3C型扫频仪扫频信号的最高频率(300MH)。

3、频率特性曲线的显示

因为扫频仪可以看做是扫频信号发生器和示波器组合而成的，所以其显示部分基本上与示波器相同，显示电路的频率特性曲线不像用示波器显示信号的波形那么简单，被测电路的频率特性曲线在扫频仪的屏幕上显示出来的大体过程如下。

图2   屏幕上显示的内容

（1）在X轴上加扫描电压，经调整后可出现一条水平亮线，这是扫描基线(时基线)，如图2(a)所示的m线。

（2）将从扫频仪输出的扫频信号通过电缆线送到扫频仪的Y轴输入端，在屏幕上又显示出一条与扫描基线平行的线，这条线叫扫频线，如图2(b)所示的n线。

（3）屏幕上显示出扫频线是为显示被测电路的频率特性曲线打基础的。要显示电路的曲线就得先显示出与它对应的扫频线。例如，要显示某电视机中放电路的频率特性曲线，就要先将频率范围为29MHz~39MHz的扫频信号调出来，而调这个频率范围的扫频信号必须借助于“扫频线”才能调出来；在调好了与频率范围为29MHz~39MHz的扫频信号对应的扫频线的基础上，再将这个扫频信号输送到电视机中放电路的输入端，在中放电路的输出端用带检波二极管的电缆线接到扫频仪的“Y轴输入”端，经调整后在屏幕上就会出现中放电路的频率特性曲线，如图2(c)所示。

由此可以看出，扫频仪之所以能够显示出被测电路的频率特性曲线，是扫频信号与示波器共同作用的结果，这也就是扫频仪的基本工作原理。

4、频标的作用

扫频仪内部有个“频标信号发生器”产生频标信号。频标就是落在扫频线或曲线上的某点所对应的频率标记。频标有菱形的和针形的，常用的是菱形的。图3所示是落在扫频线上的菱形频标。频标的幅度可以调大或调小，也可以调到完全消失。频标的作用主要有以下3点。

图3  扫频仪上的菱形频标

（1）用频标来选择扫频信号的频率范围。例如，要观察电视机中放电路的频率特性曲线，就要选出频率范围为29MHz~39MHz的扫频信号，选择频率范围时，先找到“零频标”(符号的形状特殊)，再以零频标为准，将频率为29MHz~39MHz的扫频信号所对应的扫频线调出来，如图4(a)所示。

（2）用频标来对曲线进行分析，只有借助频标才能分析电路的频率特性曲线是否符合设计要求。例如，电视机中放电路的频率特性曲线上，与频率为38MHz对应的那个点所对应的增益(Y轴)是多少？是不是最高增益的50%？如果没有频标，就不知道曲线上哪应点对应的频率为38MHz，就无法进行具体分析，如图(b)所示。

（3）频标对调试电路起指示作用。如果通过对曲线的分析发现曲线不符合设计要求，就说明电路没有调好，这时就可以借助频标在曲线上的位置的指示，对电路进行调整，直至将曲线调到符合设计要求的形状，就表明电路调好了。若没有频标在曲线上的指示，就无法对曲线进行正确的调整。

图4   频标的作用

三、扫频仪的使用

1、功能操作说明

扫频仪的面板如图5所示

图5  扫频仪BT-3C面板

（1）辉度调节带电源开关。按顺时针方向转动，即可打开电源开关，接通仪器电源，同时转动旋钮，还可调节光点辉度。

（2）聚焦调节。可使光点达到最清晰。

（3）Y轴位移。调节迹线在垂直方向位移。

（4）Y轴增幅。顺时针调节Y轴幅度增大；拔出时为直流(DC)，可使直流输入不经隔直电容，直接加至Y轴放大器。

Y轴增幅下方为衰减选择开关，有1、10、100等3档，与Y轴增幅旋钮配合使用，可对波形幅度进行调节。

（5）Y轴输入插座。可输入被测电路取出的检测信号。

（6）极性转换开关。置“+”时，显示正方向的幅频特性；置“-”时，显示负方向的幅频特性。

（7）扫频/点频选择开关。当扫频工.作时，仪器输出扫频信号；点频工作时，仪器输出与扫频频率相应的点频信号。

（8）扫频宽度。可对波形宽度进行调节。

（9）中心频率。扫寻被测波形中心频率点。

（10）输出衰减。输出衰减有两个调节旋钮，右边旋钮的为输出粗衰减，每档衰减10dB，共有7个档级，可对输出扫频信号电压的幅度进行粗衰减，左边旋钮的为输出细衰减，每档衰减ldB，共有10个档级，可对输出扫频信号电压的幅度进行细衰减。

（11）扫频输出。扫频信号的输出端。

（12）频标幅度。可对频标信号的幅度进行调节。

（13）外频标入。外接频标输入端，此时频标选择开关应置于外接挡。

（14）频标选择。有3档，即外频标、“1MHz、10MHz”组合频标、50MHz频标。当选择开关拨向1MHz、10MHz或50MHz，此时扫描基线上呈现频标信号。

（14）显示屏。用以显示被测网络的各种幅频特性曲线。

2、仪器的使用方法

2．1电缆的选用

本仪器配有4种电缆线.如图6所示。应视被测电路情况加以选用。

图6  扫频仪的4个探头

（1）匹配电缆。也称匹配头，内部装有一只75Ω的匹配电阻(对地)。主要用于扫描电压的输出端，对被测电路的输入、输出信号作高阻抗检测，也可兼作扫频仪的外部负载。用于输入、输出为高阻抗的被测电路。

（2）连接电缆。也称开路头，用于输人、输出为低阻抗的被测电路。

（3）检波输入电缆。也称检波探头，内部装有检波二极管、隔离电阻和隔直电容，只能用于无检波性能的被测电路作Y轴放大。对于有检波性能的被测电路应采用开路探头。

（4）输入电缆。也称无检波探头，内部未装任何元器件.用于被测电路已经过检波器

检波的场合。

2．2 频标的识别

（1）将频标选择置于“1MHz、10MHz”位置，中心频率转至起始位置，此时屏幕中心处出现不同于普通菱形频标的特殊标志，称作为零频标。

（2）顺时针转动中心频率，屏幕上的扫描基线随同频标逐渐左移，此时每个小频标为1MHz标志，每个大频标为10MHz标志。

（3）将频标选择拨向50MHz位置，此时第一个频标应与原50MHz频标重合，称作为固定50MH频标。

2．3 0dB的校准

先将输出粗、细衰减旋钮均置于OdB飞处，Y轴衰减置于1；再把匹配头和检波探头电缆线连在一起;然后调节Y轴增幅旋钮，使扫描基线和扫频信号线之间的距离为刻度的整数，一般5格为宜；并记下Y轴增幅旋钮的位置，该位置为衰减开关的标称值，称为准确值。

2．4 增益的识读

在测试过程中，调节两个输出衰减旋钮，使显示的幅频特性曲线正好为5格，这时标称值的和即为增益的dB值。

2．5探头接线应尽量短，检波探头不应再接导线、接地线也应短。

附录二      高频信号发生器的使用说明（SP1461II型）

一 、主要技术指标

1.1 使用环境条件

本仪器适适用于GB6587.1-86-6587.8-86“电子测量仪器环境要求”II组类别所规定的条件，即工作环境温度0~+40℃，相对温度为20~90%的工作环境。

1．2 射频频率

1．频率范围：100μHz~110MHz

2．分辨率： 1μHz（载频≤80MHz）

1Hz（载频﹥80MHz）

3．精度：同基准频率参考

1．3  频率参考

内部标频：温补100MHz    准确度±5×10-6

外标频输入：10MHz    幅度﹥1Vpp

1．4输出电平

范围：-117dBm~+13dBm

分辨率：0.1dB

精度：输出电平≥-105dBm: ±1dB

输出电平≥-117dBm: ±2dB

驻波比：＜1.5

输出阻抗：50Ω

1．5 频谱纯度

谐波：＜-30dBc    （输出电平≤+4dBm，典型值）

非谐波：＜-40dBc   （输出电平≤+4dBm，偏离载频≥5kHz）

分谐波：＜-40dBc    （输出电平≤+4dBm）

剩余谐波：＜100Hz（BW：0.3~3Hz，RMS，＜100MHz）

1.6 频率调制

1．6．1 调频

峰值频率偏移：fc/2 （载波频率+偏移≤80.1MHz，载频≤80MHz）

峰值频率偏移：0~100kHz（载频﹥80MHz）

频率偏移分辨率：1μHz（载频≤80MHz）  100Hz（载频﹥80MHz）

准确度：±5%设置值±50Hz

调制速率：内部100μHz~10kHz（载频≤80MHz）

内部100μHz~1kHz（载频﹥80MHz）

失真度：＜2%（内部1kHz调制速率，BW：0.3~3kHz，峰值频率偏移﹥80kHz）

1．6．2 FSK调制

F1和F2在下列频率分段内任意设定

100μHz~80MkHz          (FSK速率小于10kHz)

80.0000001MHz~120MHz    (FSK速率小于2kHz)

120.000001MHz~200MHz    (FSK速率小于2kHz)

200.000001MHz~300MHz    (FSK速率小于2kHz)

控制方式：内或外（外控TTL电平，低电平F1，高电平F2）

1．6．3 PSK调制（载频≤80MHz）

相位1（P1）和相位子（P2）范围：0~360°

分辨率：0.1°

交替时间间隔：0.1ms~800S

控制方式：内或外（外控TTL电平，低电平P1，高电平P2）

1．6．4 猝发（载频≤80MHz）

猝发计数：1~10000个周期，同时满足COUNT≤800*Freq(Hz)

交替时间间隔：0.1ms~800S

控制方式：内（自动）、外（外控TTL脉冲，高电平输出，低电平关闭）或单次（单次手动按键触发，外控TTL脉冲上升沿触发）

1．6．5 频率扫描

扫描速率：1ms~800s线性（载频≤80MHz）100ms~800s对数（载频≤80MHz）

步进时间：10ms~800s（载频≤80MHz）

频率分段：100μHz~80MkHz；80.0000001MHz~120MHz

120.000001MHz~200MHz；200.000001MHz~300MHz

扫描方式：线性扫描和对数扫描（载频≤80MHz）

步进扫描（载频﹥80MHz）

外触发信号频率：≤1kHz（线性），≤10Hz（对数）

（步进扫描）

控制方式：内（自动）或外（单次手动按键触发，外控TTL脉冲上升沿触发）

1．6．6 立体声调频  （载频：80.0000001MHz~115MHz，选件）

分离度：≥30dB

立体声导频：19kHz±2Hz

1．6．7 脉冲调制

调制调率：外部输入DC~10MHz（TTL电平）

通断比：A型>45dB，B型>65dB

上升/下降时间：<15ms

  - 幅度调制

调制深度：1~120%(载频≤80MHz，输出电平≤+4dBm)

1~80%(载频﹥80MHz，输出电平≤+4dBm)

分辨率：1%

调制速率：内部100μHz~10kHz   外部 20Hz~10kHz

失真度：＜2%（内部1kHz调制速率，调制深度为30%，BW：0.3~3kHz）

剩余调幅：＜0.1% (BW：0.05~15kHz,AVG)

  - 调制信号输出（仅限调幅）

输出频率：100μHz~10kHz

输出波形：正弦波

输出幅度： 5Vpp±2%

输出阻抗：600Ω

  - 其它特性

1．9．1存储、调用功能

仪器测量状态自动保存，关机后不丢失。另外仪器还可最多存储10个状态以供调用。

1．9．2 远控接口

RS232接口，IEEE488接口和USB接口

1．9．3 电源

电压：AC 220V±22V

频率：50Hz±2.5Hz

功耗：30VA

1．9．4 外形尺寸  255mm×370mm×100mm

1．9．5 重量：约4kg

二、面板说明

2．1前面板

SP1461型数字合成高频信号发生器面板

2．2 前面板按键说明

2．2．1数字输入键

| 键名 | 主功能 | 第二功能 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 输入数字0 | 立体声左声道 |
| 1 | 输入数字1 | 无 |
| 2 | 输入数字2 | 无 |
| 3 | 输入数字3 | 无 |
| 4 | 输入数字4 | 无 |
| 5 | 输入数字5 | 无 |
| 6 | 输入数字6 | 无 |
| 7 | 输入数字7 | 进入点频 |
| 8 | 输入数字8 | 进入复位 |
| 9 | 输入数字9 | 进入系统 |
| . | 输入小数点 | 立体声右声道 |
| - | 输入负号 | 立体声左&右声道 |
| ◢ | 闪烁数字左移 | 内调制400Hz选择 |
| ◣ | 闪烁数字右移 | 外调制选择 |

2．2．2 功能键

| 键名 | 主功能 | 第二功能 | 单位功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率/周期 | 频率或周期选择 | 调频75kHz或调幅30%选择 | 无 |
| 幅度/脉宽 | 幅度选择 | 调频22.5kHz或调幅60%选择 | 无 |
| 键控 | 键控选择 | 调频3.5kHz或调幅90%选择 | 无 |
| 菜单 | 菜单选择 | 内调制1kHz选择 | 无 |
| 调频 | 调频功能选择 | 立体声调频功能选择 | ms/mVpp（峰峰值） |
| 调幅 | 调幅功能选择 | 存储功能选择 | MHz/Vrms（有效值） |
| 扫描 | 扫描功能选择 | 调用功能选择 | kHz/mVrms |
| 猝发 | 猝发功能选择 | 调制关功能选择 | Hz/dBm |

2．2．3其他键

| 键名 | 主功能 | 其它 |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 信号输出与关闭切换 | 扫描功能和猝发功能的单次触发 |
| Shift | 实现其他键的第二功能 远程时退出远程 | 单位s/Vpp/N |

附录3  UTC2102数字存储示波器

- UTD2102数字存储示波器简介

UTD2102数字存储示波器实现了易用性、优异的技术指标及众多功能特性的完美结合，可帮助用户更快地完成测试工作。

UTD2102数字存储示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板，以进行所有的基本操作。各通道的标度和位置旋钮提供了直观的操作，符合传统仪器的使用习惯，用户不必花大量的时间去学习和熟悉数字存储示波器的操作，即可熟练使用。为加速调整，便于测量，用户叫AUTO键，仪器则显现适合的波形和档位设置。

除易于使用之外，UTD2000数字存储示波器还具有更快完成测量任务所需要高性能指标和强大功能。通过lGS/s的实时采样和50GS/s的等效采样，可在UTD2000数字存储示波器上观察更快的信号。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形。清晰的液晶显示和数学运算功能，便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。

从下而给出的性能特点，可以了解此系列数字存储示波器如何满足您的测量要求。

- 双模拟通道

- 采用7寸TFT液晶显示屏，分辨率达到800 X 480，使显示效果更加清晰

- 提供高达150, 000 wfms/s的波形捕获率，高于同类产品的75倍

- 最大可达到l 6Mpts的存储深度，可以使得示波器能在更宽的时基范围能保持最高的采样率，同时能够兼顾波形的整体和细节

- 精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌

- 拥有丰富的触发功能，包括:边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发等功能

- 可自动测量24种波形参数十2种高级参数

- 独特的波形录制和回放功能

- 支持U盘存储和U盘进行软件升级、键拷屏等功能

- 支持即插即用USB设备，叫通过USB设备与计算机通信

- 波形、设置和位图存储以及波形和设置再现

- 内置6位硬件频率计

- 内嵌PPT，数字滤波

- 多种波形数学运算功能(包括:加，减，乘，除)

- 独特的AUTO设置功能，可根据您的需求灵活配置使用

- 多国语言菜单及帮助菜单显示

二、一般安全概要

本仪器严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1安全标准进行设计和生产。符合绝缘过电压标准CAT II 600V和污染等级II的安全标准。了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用产品。

- 只有受过专业培训的人员才能执行维修程序

- 避免起火和人身伤害

- 使用正确的电源线：只有使用所在国家认可的本产品专用电源线

- 正确插拔：探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔

- 将产品可靠接地：本产品通过电源的接地导线接地。为避免电击，接地导体必须与地相连。在连接本产品的输入或输出端之前，请务必将本产品止确接地。

- 正确连接示波器探头：探头地线与地电势相同。请勿将地线连接高压线。

- 查看所有终端额定值：为避免起火和过大电流的冲击，请查看户品上所有的额定值和标记说明，请在连接户品前查阅用户手册以了解额定值的详细信息。

- 请勿打开机箱盖板操作：外盖或面板打开时请勿开机运行本产品。

- 使用合适的保险丝：只使用本户品指定的保险丝类型和额定指标。

- 避免电路外露：电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

- 怀疑产品出故障时，请勿进行操作：如果您怀疑本产品已经出故障，叫请合格的维修人员进行检查。

- 保持适当的通风。

- 请勿在潮湿环境下操作。

- 请勿在易燃易爆的环境下操作。

- 请保持产品表面的清洁和干燥。

三、首次使用检查与校准

3．1功能检查

做次快速功能检查，以核实本仪器运行是否正常。请按如下步骤进行:

（1）接通仪器电源，您可将本机接通电源，电源的供电电压为AC：l00V~240V，频率为45Hz~440Hz。接通电源后，按下电源开关，等待仪器止常启动。

警告:为避免危险，请确认示波器已经安全接地。

（2）将示波器探头连接到通道l，将探头连接到PROBE COMP(探头补偿)连接片。

（3）按AUTO 自动设置)键，显示屏上应出现方波(约3Vpp, lkHz)。

（4）按一次CH1按键关闭通道1，按一次CH2按键打开通道2。

（5）按UTILITY功能键，按F5后按F2进入Auto策略，打开所有设置，重复步骤2和3。

3． 2  探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时，需要进行此项调节，使探头与输入通道相配。未经补偿校止的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按如下步骤操作：

（1）将探头菜单衰减系数设定为10X，探头上的开关置于10X，并将示波器探头与CH1通道连接。如使用探头钩形头，应确保与探头接触可靠。将探头端部与探头补偿器的信号输出连接器相连，接地夹与探头补偿连接片的地线端相连，打开CH1通道，然后按AUTO按键。

（2）观察显示的波形：

图1探头补偿校止

（3）如显示波形如上图“补偿不足”或“补偿过度”，用非金属手柄的调笔调整探头上的可变电容，直到到屏幕显示的波形如上图“补偿正确”。

警告：为避免使用探头在测量高电压时被电击，请确保探头的绝缘导线完好，并且连接高压源时请不要接触探头的金属部分。

注：当探头“衰减”开关设置为1×时，探头将示波器的带宽限制到6MHz。要使用示波器的全带宽，确保将开关设定到10×。

- 3  执行自校正程序

执行自校正程序，可使仪器实现最佳测量精度。可随时执行该操作，但当环境温度变化达5℃或更多时，需要执行该操作。

要执行自校正程序，请按照以下步骤操作:

（1）从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。

（2）按UTILITY键。

（3）按F1键选择显示屏右侧“系统配置”选项。

（4）按F1键选择“自校正”功能。

（5）按下多功能旋钮键确认进行自校正操作。完成此过程需几分钟时间。

3．4 波形显示的自动设置

UTD2102数字存储示波器具有自动设置的功能。根据输入的信号，可自动调整垂直刻度系数、扫描时基、以及触发方式直至最合适的波形显示。应用自动设置要求被测信号的频率大于或等于40Hz，占空比大于1%。

使用自动设置：

- 将被测信号连接到信号输入通道。

- 按下AUTO按键，示波器将自动设置垂直.刻度系数、扫描时基、以及触发方式。如果需要进步仔细观察，在自动设置完成后可再进行手工调整，直至使波形显示达到需要的最佳效果。

3．5 调整示波器时间和日期

要将示波器设为当前日期和时间，请按照以下步骤操作:

- 按UTILITY功能键。

- 按Fl选择进入“系统配置”选项。

- 在系统配置菜单中按F4选择“时间设置”选项，使用侧面菜单按键和多用途旋钮设置日期和时间。

- 设置完毕按“确定”保存设置的日期和时间。

四  面板按键使用说明

面板上按键说明：

MEASURE(测量)：执行自动波形测量。

ACQUIRE(采集)：设置示波器的采样方式。

STORAGE(存储)：将波形保存到内存或USB或从中调出。

CURSOR(光标)：激活光标，进行手动光标测量。

DISPLAY(显示)：设置波形格式、类型等。

UTILITY(功能)：激活系统工具，例如系统配置等。

HORIZONTAL MENU(水平菜单)：设置视窗扩展和触发释抑

TRIGGER MENU（触发菜单)：调整触发部分参数。

MULTI PURPOSE(多用途旋钮)：移动光标;设置某些菜单项的数字参数值或多选项菜单；按下该旋钮进行确认等。

VERTICAL POSITION(垂直移位):移动所选波形的垂直位置。按下该旋钮则通道显示位置回到屏幕垂直中点。

HORIZONTAL POSTION(水平移位)：移动触发点的水平显示位置。按下该旋钮则预触发点回到屏幕水平中点。

TRIGGER LEVEL(触发电平)：调整波形的触发点。按下该旋钮将触发电平设为50%或垂直.参考零电平。

RUN/STOP(运行/停止)：运行和停止对波形的数据采集。

AUTO0(自动设置)：根据输入的信号，可自动调整垂直刻度系数、扫描时基、以及触发方式H.至址合适的波形显示。

SINGLE(单次)：将仪器设置为单次触发模式。

FORCE(强制触发)：强制进行个立即触发事件。

HELP(帮助)：打开后对齐菜单详细说明。

HORIZONTAL SCALE(水平时基档)：调整水平刻度系数。

CH1（通道1), CH2(通道2)：打开/关闭所选通道。

MATH(数学)：打开/关闭数学功能。

REF(参考)：显示参考波形菜单。

PrScrn(屏幕拷贝)：将屏幕显示内容拷贝到U盘中。

COARSE(粗调)：光标和多用途旋钮的粗细调节控制。

启动按钮：打开/关闭仪器。

USB-HOST：用于连接U盘。

实验一   高频电子仪器的使用

班级：                   姓名：                      学号：

- 实验目的：

- 实验预习内容：

- 实验数据以及数据处理

指导老师签字